Gatan K2 DDD on Polara Magnification Table

Calibrated using negative stain preparation of catalase crystals

August 7, 2013 by Zongli Li

| Nominated Magnification (Screen up/ down) | 4700 / 4200 | 9400/ 8300 | 12000/ 10500 | 15500/ 13500 | 20000/ 17500 | 23000 / 20500 | 31000/ 27500 | 39000/ 35000 | 59000/ 52000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Picxel size on DDD image (counted mode) | 8.32 | 4.22 | 3.34 | 2.54 | 1.97 | 1.64 | 1.23 | 0.98 | 0.64 |
| Picxel size on DDD image (super resolution mode) | 4.16 | 2.11 | 1.67 | 1.27 | 0.99 | 0.82 | 0.62 | 0.49 | 0.32 |
| Calibrated Mag on DDD image | 6008 | 11843 | 14958 | 19662 | 25342 | 30444 | 40607 | 50926 | 78228 |
| Calibrated Mag/nominated Mag | 1.2783 | 1.2599 | 1.2465 | 1.2685 | 1.2671 | 1.3237 | 1.3099 | 1.3058 | 1.3259 |
| Note: 1. FEG @ 300kV 2. Using the spacing of 17.5 nm for calibration 3. @ each mag 5 images were taken at different crystals and multiple measurements were performed and the results show here is the average out of those measurements. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |